[bookmark: _GoBack]比选文件
一、采购项目简介：
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	COD水质在线分析仪
	台
	1
	

	2
	氨氮水质在线自动监测仪
	台
	1
	

	3
	数据采集传输仪
	台
	1
	

	4
	在线PH计
	台
	1
	

	其他：此项目采购设备包含安装调试、72小时不间断性能测试并出具报告、第三方验收比对并出具报告、验收及编辑验收资料并装订成册完成协助企业完成环保备案。


二、供应商应具备的资格条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；【①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件】
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【提供承诺函】
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；【提供承诺函】
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【提供承诺函】
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；【提供承诺函】
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.本项目不接受联合体参与本次比选。
三、项目技术、服务及商务要求及其他商务要求
1、技术要求
	序号
	名称
	技术参数

	1
	 COD在线水质在线自动监测仪

	1. 测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法
2. 量程：0-200，可扩展
3. ★重复性：≤0.5%
4. ★24h低浓度漂移：±1.5mg/L
5. ★24h高浓度漂移：≤0.5%
6. ★示值误差（测试溶液浓度相对于检测范围的20%）：±3.0%，（测试溶液浓度相对于检测范围的50%）：±1.5%，（测试溶液浓度相对于检测范围的80%）：±1.5%
7. 定量下限：≤2.5mg/L
8. 记忆效应：（测试溶液浓度相对于检测范围的百分比80%→20%）：±0.5mg/L；（测试溶液浓度相对于检测范围的百分比20%→80%）：±1.0mg/L
9. ★电压影响：±1.0%
10. 环境温度影响：±4.0%
11. 最小维护周期：≥168h
12. 数据有效率：≥95.0 %
13. 一致性：≥98.0%
[bookmark: OLE_LINK5]注：①仪器经环境监测仪器检测机构按《化学需氧量水质在线自动(CODcr)监测仪技术要求及检测方法（HJ 377-2019）》适用性检测合格，进入国家适用性检测合格名录，检测结果满足上述要求。
注：提供具有环境监测仪器适用性检测能力的检测机构出具的检测报告（CMA）复印件予以佐证。
所提供设备需具有CCEP环境保护产品认证证书。
投标人对所提供的检测报告的真实性、有效性负责（提供承诺函）

	2
	氨氮水质在线自动监测仪
	1. [bookmark: _Hlk199510434]测量方法：水杨酸分光光度法
2. 量程：0-10，可扩展
3. ★重复性：≤0.5%
4. ★24h低浓度漂移：≤0.005mg/L
5. ★24h高浓度漂移：≤0.5%
6. [bookmark: OLE_LINK9]★示值误差（测试溶液浓度相对于检测范围的20%）：±2.5%，（测试溶液浓度相对于检测范围的50%）：±1.0%，（测试溶液浓度相对于检测范围的80%）：±1.5%
7. ★定量下限：≤0.05mg/L
8. 记忆效应（测试溶液浓度相对于检测范围的百分比80%→20%）：±0.05mg/L，（测试溶液浓度相对于检测范围的百分比20%→80%）：±0.1mg/L
9. 电压影响：±1.0%
10. PH影响：±1.5%
11. 环境温度影响：±1.0%
12. 最小维护周期：≥168h
13. 数据有效率：≥95.0%
14. 一致性：≥98.0%
注：①仪器经环境监测仪器检测机构按《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法（HJ 101-2019）》适用性检测合格，进入国家适用性检测合格名录，检测结果满足上述要求。
注：提供具有环境监测仪器适用性检测能力的检测机构出具的检测报告（CMA）复印件予以佐证。
所提供设备需具有CCEP环境保护产品认证证书。

投标人对所提供的检测报告的真实性、有效性负责（提供承诺函）
②所提供设备必须满足以下技术规范要求：
《水污染源在线监测系统(CODcr、NH3-N、等)安装技术规范HJ353-2019》
《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）验收技术规范HJ 354-2019》
《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法HJ 101-2019》
《关于2020年全省重点排污单位自动监控建设有关事项的通知：川环办函〔2020〕147号》
《四川省生态环境厅办公室关于推进2021年固定污染源自动监控建设应用的通知：川环办函〔2021〕145号》
《关于加强重点单位污染物自动监控管理的通知：川环办函〔2022〕180号》

	3
	 数据采集传输仪
	1、数据采集误差：0.2‰
2、系统时钟计时误差：0.02‰
3、存储容量：>14400条
4、MTBF：>1440 h
[bookmark: OLE_LINK8]提供中国环境监测总站的仪器适用性检测报告及CCEP环境保护产品认证证书。
投标人对所提供佐证资料的真实性、有效性负责。（提供承诺函）

	4
	在线PH计
	1、测量范围：pH：(0.00 ~ 14.00) pH
2、分辨率：pH：0.01pH
3、准确度：pH：±0.02pH
4、重复性：0.02pH
提供制造商盖章的说明书或其他证明文件。
投标人对所提供佐证资料的真实性、有效性负责。（提供承诺函）


四、商务要求及其他要求（实质性要求）
（一）商务要求
1.承包方式：投标报价包括生产、运输、安装、税金、利润、管理等需在限定的货期内完成供货的所有费用，费用还包括验收合格交付使用之前成品保护服务及保修期内保修服务。
2.交货时间：自合同签订之日起15日内。
3.交货地点：合江县人民医院。
4.质保期：验收合格后不少于1年。
5.付款方法和条件：设备安装调试完成，经采购人核对数量及金额，供应商委托第三方检测公司出具验收比对报告，验收合格后90日内甲方支付实际完成合格设备金额的95%给乙方；质保期满后无质量问题支付剩余5%。
6.安装调试要求：采购人不代为中标人接收货物、存放货物，验收之前半成品保护、材料的保管、货物的存放安全由供应商自行负责。货物到货后，国家法律、法规规定使用前必须进行的检测或监测由中标人承担。
7.验收要求：验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求组织验收。
（二）其他要求
1.中标后，所安装设备需包含：72小时不间断性能测试并出具报告以及设备联网等相关工作（满足HJ-354-2019水污染源在线监测系统验收技术规范要求）。
2.供应商委托第三方检测公司出具验收比对报告、编辑验收资料并装订成册，协助业主完成环保备案。
注：以上商务条款为实质性条款，均不允许负偏离，负偏离视为非实质性响应投标文件，做无效投标处理，须按招标文件要求在商务响应表中予以应答。
[bookmark: _Hlt101846155][bookmark: _Toc25220][bookmark: _Toc6066][bookmark: _Toc52][bookmark: _Toc208849007][bookmark: _Toc217446097][bookmark: _Toc183582280][bookmark: _Toc183682415]五、评标办法
评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的比选申请人。满足响应文件递交事宜，根据服务方案、报价、履约能力进行综合评定，分数最高为成交供应商。分数相同的由比选小组现场抽签决定。
评分标准
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价
	30分
	满足比选文件要求且响应价格最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价／比选报价）* 30%*100
	

	2
	技术参数
	35分
	[bookmark: OLE_LINK6]供应商提供的产品参数全部满足招标文件技术要求的得35分，每有一项带★的参数不满足扣2分，其它参数不满足的扣0.6分，扣完为止。
	按要求提供证明材料

	3
	履约能力
	10分
	自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商每具有1个类似类项目业绩得2分，最多得10分。
注：本项计分以合同（均为原件彩色扫描件）为准，未提供或提供不全的不得分。
	[bookmark: OLE_LINK7]按要求提供证明材料

	4
	实施方案
	15分
	供应商提供详细的实施方案，方案包括：1、项目团队组织保障，明确团队管理架构与职责分工；2、详细的供货运输方案；3、安装调试方案；4、进度和质量保证措施；5、针对突发事件的应急处理预案。
方案优的得15～12；良的得11～8分；中的得7～4分；差的得2分；未提供的不得分。
	按要求提供方案

	4
	售后服务方案
	10分
	供应商提供详细的售后服务方案，方案包括：1、售后服务机构情况；2、售后培训方案；3、售后服务质量保障措施；4、售后服务管理制度；5、故障响应及处理方案。
方案优的得10～8；良的得7～5分；中的得5～3分；差的得2分；未提供的不得分。
	按要求提供方案



六、采购合同（自拟）


六、报价表（不允许改动格式）
	序号
	服务内容
	服务期限
	比选报价（元）
	备注

	1
	合江县人民医院污水在线监测设备采购项目
	合同签订后15天内完成交货
	
	

	比选报价：
小写：              大写：                        



注：供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用，报价为包干价，在履约过程中成交人不得以任何理由要求采购人支付其他费用。供应商每种产品只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。报价最多保留小数点后两位。各项产品的小计（元）不得高于各产品的单项最高限价（元），否则视为无效报价。

供应商名称：      （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
联系方式：
日期：
